附件：

1．主机部分

- 电源：输入 100-240VAC,47-63HZ   重量不高于10 KG

- 可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷却耳钻和显微耳钻。

- 触摸式的罗盘型菜单键控制转速、转向（顺、逆时针旋转）；液晶屏面板显示转速、转向、注水量等数据；也可查询不同类型手术的数据参数。

- 有手控装置，可手控刀头和钻的开始和停止

- 能自动识别手柄的种类

- 故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。

- 手术模式选择，使用者可自定控制程序，

- 同时可控制注水泵及鼻内窥镜冲洗器

- 脚踏开关：可选择多功能脚踏开关或单功能脚踏开关；无级变速；可任意控制手柄转速, 可精确控制在60RPM，用于精细的手术;

- 注水泵：内置式,十几挡水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热。

- 有水冷式冷却泵：冷却耳科手柄，防止手柄因高速运转而发热。

2．耳科手柄

- 水冷式设计：可以在最高转速下有效降低手柄温度

- 钛金属机身,手柄重量不高于150克. 尾部电缆呈45度可以自由旋转

- 最高转速不小于80000RPM；扭矩=23.55mNm.具有很高的转动同心性：最小的震动

- 最低噪音设计：安静的手术环境。先进的软件控制的平滑启动特性增加了手术中启动和停止的精确性。

- 易用的钻头锁扣装置：简单易用，快速掌握，可轻易的转换钻头

- 无需弯手柄，可使用20度弯钻头钻杆表面包裹有不可旋转的保护鞘设计

3．耳科钻头

  - 材料有碳钢，工具钢，不锈钢

  - 分切割和圆磨钻头（金刚石、金刚砂两种），钻头圆形以及橡子头形，

  - 切削速度快，抗磨损寿命长。

  - 钻杆不转动带尼龙鞘膜的20°度弯钻头，长度90－115mm