| 全自动化学发光分析仪 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 一步法测试速度 | ≥360测试/小时 |
| 两步法测试速度 | ≥300测试/小时 |
| 检测原理 | 酶促化学发光 |
| 定标方法 | 内置主定标曲线、可2点校准，支持6点定标 |
| 操作模式 | 支持随机、批量、急诊多种操作模式 |
| 加样针 | 4根 |
| 样本位 | ≥96个，可随时更换、添加，样本条形码智能识别 |
| 样本管规格 | 支持原始采血管、真空采血管和微量样本杯等 |
| 样本稀释 | 支持样本自动稀释功能，一次稀释可供多个项目的检测 |
| 样本识别 | 标配样本条码扫描，自动获取样本信息 |
| 试剂位 | ≥24个，可随时更换、添加 |
| 试剂冷藏 | 支持24小时不间断试剂冷藏 |
| 试剂识别 | 支持试剂条码扫描，自动获取试剂信息 |
| 试剂混匀 | 独创的振摇混匀功能，满足不同工艺振摇混匀需求 |
| 试剂加样方式 | 液面探测、余量监测，堵针报警、空吸报警 |
| 反应杯 | ≥1000个，自动排杯，可随时散装添加 |
| 反应杯类型 | 一次性反应杯 |
| 反应杯加载 | 自动加载和卸载，余量不足自动报警 |
| 软件系统 | 图形化操作界面、15寸触控屏操作 |
|  | 支持LIS系统双向数据传送 |
|  | 全天候在线远程技术支持和维护 |
| 废液处理 | 废液智能监测排放、废弃物固液分离，过载提示报警 |
| 异常情况处理 | 实时自诊断、自处理、自保护 |
| 仪器维护 | 一键保养功能 |
| 携带污染率 | ＜1.0ppm，提供Tip头方案 |
| 相关系数 | ≥0.999 |
| 精密度 | CV≤3% |
| 本底噪声 | ≤100RLU/s |
| 开展项目要求 | 常用项目ANA15项、自免肝8项，不少于23项 |