# 呼吸机参数

1、适用范围：从早产儿、新生儿、儿童到成人，可进行有创、无创通气，气动电控呼吸机。

2、模式及呼吸方式：辅助/控制A/C

同步间歇指令通气SIMV

自主呼吸SPONT

压力支持通气PSV

容量控制VCV

压力控制PCV

具有无创通气模式NIV

3、参数设置

3.1、峰流速：3-150L/min(IBW>24kg)；3-60L/min(IBW24kg)；

3.2、流速波型：方波、* 递减波；

3.3、吸气压力：5-90cmH2O；

3.4、吸气时间：0.2-8.0秒；

3.5、呼气时间：0.2-59.8秒；

3.6、吸呼比：1:249-149:1；

3.7、压力上升梯度：1-100%；

3.8、呼气触发灵敏度：1-80% ；

3.9、脱管灵敏度：20-95%；

3.10、平台时间：0-2秒；

3.11、呼吸频率：1-100次/min；

3.12、PEEP：0-45cmH2O；

3.13、窒息通气时间间隔：10-60秒；

3.14、其它设置：湿化方式可设，湿化器水罐死腔量可设；

4、监测功能

4.1、屏幕监测

4.1.1、触摸屏（分别为显示屏和设置屏，方便观察）；

4.1.2、实时显示压力时间曲线、流速时间曲线、容量时间曲线和压力容量环；

4.1.3、曲线中吸气、呼气和自主呼吸用不同颜色显示；

4.2、通气参数监测：

4.2.1、输送氧气浓度 Delivered O2%: 0 ~ 100%；

4.2.2、吸气末端压力 (PI END): -20.0 ~ 130 cmH2O；

4.2.3、呼气末端压力 (PE END): -20.0 ~ 130 cmH2O；

4.2.4、平台压力 (PPL): -20.0 ~ 130 cmH2O；

4.2.5、平均气道压力 (PMEAN):  -20.0 ~ 130 cmH2O；

4.2.6、峰值压力 (PCIRC MAX): -20.0 ~ 130 cmH2O；

4.2.7、呼出每分钟通气量 (VE TOT): 0.00 ~ 99.9L；

4.2.8、自主呼出每分钟通气量 (VE SPONT): 0.00 ~ 99.9L；

4.2.9、呼出潮气量 (VTE): 0 ~ 6000ml；

4.2.10、自主呼出潮气量 (VTE SPONT): 0 ~ 6000ml；

4.2.11、总呼吸频率(fTOT): 0 ~ 200/min；

4.2.12、吸呼比 (I:E): 1:599 ~ 9.99:1；

BI-LEVEL时: 1:599 ~ 149:1；

4.2.13、顺应性: 0 ~ 500 ml/cmH2O；

4.2.14、气道阻力: 0 ~ 500 ml/cmH2O；

4.2.15、内源性PEEP(PEEPi): -20.0 ~ 130 cmH2O（可以单独显示，无需医生计算）

4.2.16、总PEEP(PEEPTOT): -20.0 ~ 130 cmH2O

5、报警功能

5.1、分级报警，文字提示报警信息

5.2、报警事件记录

5.3、气道压力高、低报警

5.4、呼出潮气量过高过低报警

5.5、呼吸频率过高报警

5.6、分钟通气量高、低报警

5.7、自主呼吸呼出潮气量过低报警

5.8、窒息报警，并可设置各种窒息通气模式及参数确保病人安全

6、其它功能

6.1、自检功能：开机自检、全面自检

6.2、呼气管路阻塞紧急通气

6.3、吸入呼出端需有重复用细菌过滤器

6.4、呼吸端加热功能，有效的防止管路的水汽进入呼吸机内部

6.5、内置式流量传感器

6.6、标准内置电池

7.主要配置要求：

7.1、主机(传感器内置式)

7.2、显示屏

7.3、台车

7.4、湿化装置、吸入、呼出端除菌器

7.5、回路

7.6、后备电池